CA500新正压泵出现压力达不到问题处理

问题现象：

近来有的新CA500仪器安装时或者我们新的正压泵配件，可能存在压力不足的报警，在维修程序中观察压力，压力提升慢或不能达到250g/cm2.

问题产生：

泵的内部结构：

有时新泵的两个磁铁靴子因为装配，不能位于山字电磁铁心两个缺口的中心，这样就会造成磁铁靴子得到的电磁力不足，震动幅度减低（兰色震动剑头），从而产生压力不够。

问题处理：

用钳子弯曲调整连接磁铁靴子的两个支架，使磁铁靴子位于铁心缺口中心线上。则问题解决。注意：不要用钳子掰磁铁靴子！会造成磁铁损坏。

威士达（北京）维修部

张华康

2007．03．10