IL血气维修心得

———————————————Peigen

故障现象：PH定标不过

故障分析：

- 作两点定标试验时，第二点6.840会到7.***与第一点7.384之间差很小；观察电位值，第一点电位值高到5***（正常值为4***）与第二点56**之间的差值也减少（两点正常差值：15**），即仪器做两点定标时没有差值，所以先处理管路使之通畅。判断管路是否通畅的方法如下：将7.384和6.840两个定标瓶里的导管取出，做2PT Cal，观察各管路是否有空气进入，如果没有空气进入，管路可能堵塞，需要拆分析箱疏通相应的管路。

- 作两点定标试验时，若两点定标值始终在靶值附近漂移，仪器报Drift，判断一种可能是定标的高低气输入压过高，定标液在PH电极和参比电极之间产生了气泡造成漂移。一般先将气瓶处减压阀的输出压力调低到要求范围：3.5bar。如果PH定标通过，第二天又不过，需要检查减压阀是否减压控制失灵，从而不能反映实际的输出压力值，此时需要向用户说明更换压力表（所以工程师在安装仪器时，应该向用户讲明气体输入压过高会引起漂移，并可能冲坏机内电磁阀。）还有一种可能是微型阀套有漏气，仪器如果使用两年以上，可以考虑因微型阀套橡胶环磨损而漏气造成定标值不稳，需要更换微型阀的阀套。