## To:    维修部、技术部、销售部各位同仁

From : 维修部

Date:  April 1, 2004  	Ref：2004003

Subject:CA1500 Mix Motor 更换后安装问题

最近接连发生两例新更换的混匀马达由于没有按照原厂家要求的对电机连线进行捆扎，而引起仪器在运行几个月后连线就发生折断的事情。

请大家在今后的工作对类似情况要多予以关注。如图中所示：蓝色箭头所指连线处要留有一定的余量。捆扎好的一般能使用2～3年，反之，如果留的余量不够，可能仅能使用3～6个月，连线就会折断。

# Text boxes

！留出余量

！折断处