STAGO 全自动血凝仪故障维修三例
王吉呜
(浙江大学医学院附属第一医院，浙江杭州310003)
[中图分类号]TH773 [文献标识码]B [文章编号]1002—2376(2009)08—0082—0t
随着临床对止血与血栓实验检测质量的要求不断提高， 自动化血凝仪在国内得到不断发展。我院于2000年开始使用STAGO全自动血凝仪，现对STA血凝仪使用中遇到的一些常见故障进行总结和分析。
故障一：系统报错Error 01．02．01 Loading shuttle missing。
分析检修：打开前面盖，查看机器传输带，发现shuttle(运输车)停在Reagent Station处，不能前进。按ESC键消除报警，查看，发现shuttle仍旧无法前行，设备再次报错。小心取出shuttle查看，发现shuttle表面很脏，很多白漆也已经掉落，分析认为可能是因为白漆脱落再加上表面肮脏不平整，造成系统无法检测到shuttle，所以报错。于是更换一个备用shuttle，放回Reagent Station处，按ESC键，但是系统仍旧报错。打开机器后盖，查看Reagent Station处shuttle探测器，发现发射探头上沾有污迹，用酒精擦拭清理，确保干净后开机试用，报警消除。
故障二：系统报错Error 01．02．01 Loading shuttie missing
分析检修：按照故障一方法仔细处理后，报错还是反复发生；经过仔细观察，系统还偶有发生如shuttle竖立侧翻，或者2个shuttle粘连一起运行导致程序出错之类的奇怪现象。取出shuttle，发现shuttle底部或者侧面有水渍的痕迹，仔细查看传输带，发现1号样本位洗针池在清洗样本针时，时有些微清水溢出，导致传输带和传输带侧栏上始终积有一层浅浅的水渍。分析认为：水渍就是造成shuttle与shuttle之间的粘连，shuttle和机构之间的粘连并造成侧翻从而引起报错的主要原因，而引起溢水的主要原因就是1号洗针池的排废管路有堵塞或者相应的电磁阀开关不严造成。用0．5％ 次氯酸钠溶液清洗洗针池和管路，检查并清理相应的电磁阀，仔细擦干传输带以及侧栏上的的水渍和shuttle上的水渍之后试机，此类故障不再发生。
故障三：系统报错Error 01．02．01 Loading shuttie missing
故障分析：打开前面盖查看，发现机械手臂吸反应杯时发生有时吸不上的情况，系统就会报错，查看三个shuttle内外，干净正常，并无水渍等液体造成粘连；更换新的吸杯头使用，故障率稍有下降，但还是经常会发生吸不上的情况。用两手指堵住吸杯头，能感觉到负压，但是感觉比正常稍弱。分析认为：吸杯头上的机械臂管道里内定有积尘
(机械臂通道最下部有2个90度的弯口，容易积聚灰尘)。清理相应管路和负压过滤器，并用50 cc注射器接上机械臂通道，反复抽吸多次后开机试用，情况得到改善，但是使用一段时间后故障重发。由此，维修陷入困境。分析认为：通过除尘清理，故障率下降，说明故障是由管路中积尘导致负压不正常引起，但是故障经常性复发，必定是除尘不彻底造成。在工程师建议下，用50 cc注射器灌满水后连接负压管路和机械臂通道进行抽吸灌洗，抽出大量积尘，再开机试用，故障消失。此后定期用此方法对负压管路进行除尘清理，此类故障的发生率骤减。