贝克曼CX7型生化分析仪具有检测速度快，自动化程度高等优点。CX7型由两个相对独立的检测系统（CX3部分和CX4部分）组合而成。现将CX4部分较觉故障及排除方法介绍如下：
  
  　试剂检测错误：CX4部分试剂加样（检测）针，由金属管、塑料管、液面传感器组成。在检测试剂时，计算机屏幕出现如下提示：“Reagent level sene error”，总认为是试剂液面有气泡造成的，但气泡消除后故障依然不能排除，后发现是由于固定在伸缩保护盖上端的螺丝松动，而引起接头接解不良、扭紧螺故障就可排除。另有一种故障，计算机屏幕出现如下提示：“VPPRESSED BL ABS HI”，这种情况是由于加样针孔堵塞引起的。处理时可进入保养程序，用针洗涤液冲洗数次，故障即可排除。