主机菜单介绍

11开机

打印                                 全部不选择           位置调整

12试剂残量

退出        打印       前一页    后一页            设定最小提醒次数 检查试剂量

13定标方法的选择及定标曲线图的查找

推出     打印     前一页   后一页    联机 定标方法的选择 定标曲线 标准液位置图

PF7

退出      打印                                            向上        向下

14质控的设定

退出        打印      前一页   后一页          质控的选择  不可用  质控液位置图

15测试项目的选择

推出    样品量   光标转换  选择    重复     全选   前一个样品 后一个样品

16测试开始的条件

退出    打印    前一页   后一页  13画面  14画面   初始化  改变遮盖

17反应监测

退出        打印   前一页   后一页            数据           反应曲线

PF8

退出       打印  保存信息 吸光度数据 搜索吸光度   自动 连续显示反应曲线 查看曲线

18历史数据的查询及手动传输数据

19关机清洗,除气画面

退出        打印      前一页    后一页               自动关机

21当日质控管理表

22当日质控管理统计计算结果表及质控管理用试剂设定画面

23月质控管理表

24月质控管理统计计算结果表

31用于进行污染对的设定，反应检查，更换配件信息，累计时间，日期，软盘格式化，单元调整。

32显示错误信息

33系统参数的修改

34测试结果或画面等在输出至打印机时被中断

41测量项目的注册

退出     打印      前一页   后一页   存盘     清除     插入项目 菜单选择

42测定参数的设定

退出      打印    前一页   后一页    存盘    清除    复制    设置名称

43测量项目组合的设定

退出     打印    前一页   后一页    存盘  设置名称 下一个8项 下一个

44测量项目的报告格式

程序设定及质控结果的步骤：

1设定名称，PF4—2—PF8—设定名称

退出   初始化名称 前一个   后一个   向上     向下     向左    向右

2设定参数，PF4—2—选择所要设定的名称—设定试验参数(详见下表)

退出      打印   前一个项目后一个项目   存盘    项目维护  上一页   下一页

将试样（样品）分注后的第1搅拌位置及第2搅拌位置作为0.0 秒。

| 周期 | 比色点 | 时间（秒） | 周期 | 比色点 | 时间（秒） | 分注第二 试药（试剂）后 | 周期 | 比色点 | 时间（秒） | 分注第二 试药（试剂）后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | 26 |  |  |  | 51 |  |  |  |
| 2 |  |  | 27 | 14 | 179.3 |  | 52 | 27 | 412.4 | 173.2 |
| 3 | 2 |  | 28 |  |  |  | 53 |  |  |  |
| 4 |  |  | 29 | 15 | 197.2 |  | 54 | 28 | 430.3 | 191.1 |
| 5 | 3 |  | 30 |  |  |  | 55 |  |  |  |
| 6 |  |  | 31 | 16 | 215.2 |  | 56 | 29 | 448.3 | 209.0 |
| 7 | 4 | 0.0 | 32 |  |  |  | 57 |  |  |  |
| 8 |  |  | 33 | 17 | 233.1 | 0.0 | 58 | 30 | 466.2 | 227.0 |
| 9 | 5 | 17.9 | 34 | 18 | 244.8 | 11.8 | 59 |  |  |  |
| 10 |  |  | 35 |  |  |  | 60 | 31 | 484.1 | 244.9 |
| 11 | 6 | 35.9 | 36 | 19 | 269.0 | 29.7 | 61 |  |  |  |
| 12 |  |  | 37 |  |  |  | 62 | 32 | 502.0 | 262.8 |
| 13 | 7 | 53.8 | 38 | 20 | 286.9 | 47.7 | 63 |  |  |  |
| 14 |  |  | 39 |  |  |  | 64 |  |  |  |
| 15 | 8 | 71.7 | 40 | 21 | 304.8 | 65.6 | 65 |  |  |  |
| 16 |  |  | 41 |  |  |  | 66 |  |  |  |
| 17 | 9 | 89.7 | 42 | 22 | 322.7 | 83.5 | 67 |  |  |  |
| 18 |  |  | 43 |  |  |  | 68 |  |  |  |
| 19 | 10 | 107.6 | 44 | 23 | 340.7 | 101.5 | 69 |  |  |  |
| 20 |  |  | 45 |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 21 | 11 | 125.5 | 46 | 24 | 358.6 | 119.4 | 71 |  |  |  |
| 22 |  |  | 47 |  |  |  | 72 |  |  |  |
| 23 | 12 | 143.4 | 48 | 25 | 376.5 | 137.3 | 73 |  |  |  |
| 24 |  |  | 49 |  |  |  | 74 |  |  |  |
| 25 | 13 | 161.4 | 50 | 26 | 394.5 | 155.2 | 75 |  |  |  |

退出      打印   前一个项目后一个项目   存盘    项目维护  上一页   下一页

退出    打印   前一个项目 后一个项目存盘   项目维护   前一页  后一页

退出    打印   前一个项目 后一个项目 存盘  项目维护   前一页   后一页

退出    打印   前一个项目 后一个项目   存盘  项目维护   前一页   后一页

3注册实验名称，PF4—1—选择菜单号及其注册的实验名称

退出      打印 前一个项目 后一个项目   存盘     清除       插入   菜单的选择

4选择实验组合，PF4—3—PF6设定组合名称及选择组合项目

退出       打印       向左      向右     存盘    设置名称  下一页    下一个组合

5选择定标方式，主菜单13画面，因数用空白定标，有标准液的用全点定标 用PF6切换两种方式

6检查测试菜单，主菜单15画面，主要检查15画面有无选定实验项目，可以在定标的同时做质控.

7选择开始条件，主菜单16画面，选择菜单号,质控的盘号

8 在17画面上观察定表质控结果

9如果质控结果没有在质控范围内,  标准值/测量值X 100   修改PF4---2---项目名称---(因数的X因数 , 有标准的X斜率 )

常用的检测步骤

1如何检查灯泡的强度

主画面---PF3---6243---7---PF7---1---PF6---检查DECI下的数值大于19661

2如何检查传感器的中心位置

主画面---PF3---6243---8---PF6---PF7/PF8

3如何查看错误信息

主画面---PF3---2

4如何关闭随机打印机

主菜单---PF3---PF3---PF4---PF8---找到开关打印机选项(最上面的)

5如何查看历史数据

主菜单18画面选择查看的样品类型及序列号

6如何传输历史数据

主菜单18画面---PF6---选择样品类型及序列号

7如何修改针的位置

PF3---1---7---Home位置

8如何打印试剂位置图主画面---PF4---2---进入选项---PF6---PF8---PF2---PF8

## 17.1	管路的清洗

检 查·······························每周

用碱性清洗液（1%BIANCH 14）清洗·····每日

用去蛋白清洗液清洗(BIANCH C原液)·····每周

用酸性清洗液清洗（1%BIANCH 3）·····每月1～2次

检查要点

1.	确认试剂针配管、反应杯是否脏污，来自试剂针的清洗液是否被分注到反应杯的中央。
→(1) 清洗

处置的方法

(1)	清洗

(a)	将装有1%碱性清洗液（Bianch 14）的试剂瓶放在试剂舱内2号和56号位置，将装有同样浓度的碱性清洗液样品杯放置在质控定标盘的20号的位置。

(b)	在画面19的清洗模式中对反应杯及试剂管路进行清洗。（比色杯的冲洗和清洗）第2>3项

(c)	请在每次常规测定结束后用碱性清洗液进行清洗。

注意： 请每周一或二次用去蛋白清洗液（Bianch C原液）进行清洗，清洗的方法与用碱性清洗液时相同，但清洗液桶中的1%Bianch 14碱性清洗液不需要更换）。 请每月一或二次用酸性清洗液（Bianch 3的1 % 溶液）进行清洗。 清洗的方法与用碱性清洗液时相同。

管路的除气

检查样品针 试剂针及期清洗位的管路里加样不准确或有气泡时，执行19画面除气项目（单独执行）

执行后关闭除气菜单 执行清洗 换水

错误信息表

装置动作错误列表

| No. | 提示 | 内容 | 错误等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOFT ERR | 软件功能错误 | 1 停止 |
| 2 | MEM ERR | 内存检查错误 | 1 停止 |
| 3 | C. FLASH | 闪存错误 | 2 中断 |
| 4 | FDD ERR | 软盘驱动错误 | 3 警报 |
| 5 | INZ. ERR | 分析仪电源开通错误 | 1 停止 |
| 6 | S. UPDATE | 软件更新错误 | 1 停止 |
| 7 | ALIGN ER | 装置对准错误 | 1 停止 |
| 8 | VOLT ERR | 电源电压错误 | 2中断 |
| 12 | R-DISK | 反应盘动作不良 | 1停止 |
| 13 | S-DISK | 试样（样品）盘动作不良 | 2中断 |
| 14 | S-PROBE | 采样探头（针）（针）动作不良 | 1停止 2中断 |
| 15 | S-ARM | 采样臂动作不良 | 2中断 |
| 16 | S-PUMP | 采样泵操纵不良 | 2中断 |
| 17 | R-PROBE1 | 第1试药（试剂）探头（针）（针）动作不良 | 2中断 |
| 18 | R-ARM1 | 第1试药（试剂）臂动作不良 | 2中断 |
| 19 | R-PUMP1 | 第1试药（试剂）泵动作不良 | 2中断 |
| 20 | R-PROBE2 | 第2试药（试剂）探头（针）（针）动作不良 | 2中断 |
| 21 | R-ARM2 | 第2试药（试剂）臂动作不良 | 2中断 |
| 22 | R-PUMP2 | 第2试药（试剂）泵动作不良 | 2中断 |
| 24 | SDSK POS | 检测到试样（样品）盘本位位置偏差 | 1停止 |
| 25 | SMP POS | 检测到检测位置偏差 | 1停止 |
| 26 | WASH-ELV | 清洗升降器动作不良 | 1停止 |
| 28 | V-PUMP | 真空泵错误 | 2中断 |
| 29 | STR-ELV | 搅拌器升降器动作不良 | 1停止 2中断 |
| 30 | STR-ARM | 搅拌臂动作不良 | 2中断 |
| 32 | R-ANGLE1 | 第1试药（试剂）探头（针）（针）不能控制旋转 | 2中断 |
| 33 | R-ANGLE2 | 第2试药（试剂）探头（针）（针）不能控制旋转 | 2中断 |
| 38 | INR-PUMP | 探头（针）（针）内壁清洗泵动作不良 | 2中断 |
| 39 | S-VALVE | 采样泵电磁阀不能控制 | 2中断 |
| 40 | R-VALVE1 | 试药（试剂）泵1电磁阀不能控制 | 2中断 |
| 41 | R-VALVE2 | 试药（试剂）泵2电磁阀不能控制 | 2中断 |
| 42 | POOL-VLV | 清洗池电磁阀不能控制 | 2中断 |
| 43 | W-SUPPLY | 供水泵不能控制 | 2中断 |
| 44 | W-VALVE | 恒温水供水电磁阀不能控制 | 2中断 |

| No. | 提示 | 内容 | 错误等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | B-DRAIN | 恒温水排水电磁阀不能控制 | 2中断 |
| 47 | CIRCULAT | 恒温水循环泵不能控制 | 2中断 |
| 48 | HEATER | 加热器不能控制 | 2中断 |
| 49 | PRB-POOL | 探头（针）（针）清洗池电磁筏不能控制 | 2中断 |
| 50 | WSH-PMP | 清洗泵动作不良 | 2中断 |
| 52 | B-LEVEL | 供水10次恒温水水位仍低 循环泵和加热器关闭 恒温水的浮子开关不良或恒温水的排水电磁阀不良 | 2中断 |
| 53 | DEGASSER | 脱气装置压力异常或加热器加热 | 2中断 |
| 55 | SPRB GRD | 采样探头（针）（针）的警戒开关工作。 请排除障碍物。如果不在正常位置，请对臂的位置进行调整 | 3警报 |
| 56 | SARM GRD | 采样臂的警戒开关工作。 请排除障碍物。 | 3警报 |
| 57 | RPRB1 GRD | 第1试药（试剂）探头（针）（针）的警戒开关工作，请排除障碍物。如果不在通常位置，请对臂的位置进行调整 | 3警报 |
| 58 | RARM1 GRD | 第1试药（试剂）臂的警戒开关工作，请排除障碍物。 | 3警报 |
| 59 | SMP EMP | 试样（样品）不足。 有试样（样品）却发生错误时，需要调整液面传感器。 通常状态显示栏内显示盘编号。 错误状态显示栏内显示位置编号。 | 3警报 |
| 60 | RGT1 EMP | 第1试药（试剂）不足。 有试药（试剂）却发生错误时，需要调整液面传感器。 通常状态显示栏内显示测定ID。 错误状态显示栏内显示试药（试剂）位置编号。 | 3警报 |
| 61 | RPRB2 GRD | 第2试药（试剂）探头（针）（针）的警戒开关工作。请排除障碍物。如果不在通常位置，请对臂的位置进行调整。 | 3警报 |
| 62 | RARM2 GRD | 第2试药（试剂）臂的警戒开关工作。请排除障碍物。 | 3警报 |
| 63 | RGT2 EMP | 第2试药（试剂）不足。 有试药（试剂）却发生错误时，需要调整液面传感器。 通常状态显示栏内显示测定ID。 错误状态显示栏内显示试药（试剂）位置编号。 | 3警报 |

| No. | 提示 | 内容 | 错误等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 64 | CALB ER | 检量线的倾斜与比色参数的检量线倾斜检查中设定的条件不同。或者是用来制作检量线的数据不足。 通常状态显示栏内显示测定ID。 | 3警报 |
| 67 | ACT PARA | 动作参数错误 当用采样泵或试药（试剂）泵抽取超过要执行的最大剂量时。 0011/显示剂量/0000：试样（样品）剂量错误 0012/显示剂量/0000：试药（试剂）剂量错误 0021/总剂量/0000：总的试样（样品）剂量错误 0022/总剂量/0000：总的第一试药（试剂）剂量错误 0023/总剂量/0000：总的第二试药（试剂）剂量错误 | 3警报 |
| 78 | CHG BATH | 反应槽水的更换未正常完成。 | 3警报 |
| 71 | ON-LINE | 测试结果在线输出错误 一个或多个测试结果不能传输到外部数据处理装置。 | 3警报 |
| 73 | ILL PARA | 设定参数异常。 N16、E00 开始条件 N22、E#ID 当日QC清单 N31、E81 试药（试剂）防交叉污染配对 N31、E82 试管防交叉污染配对 N33、E00 系统参数 N33、E40 系统条件 N33、E70 在线参数 N41、E81 测试菜单号1 N41、E82 测试菜单号2 N42、E#ID 测试参数 | 3警报 |
| 74 | PRN EMP | 无打印纸 请设置打印纸 请检查打印机的电源是否未接通、打印机的在线开关是否为关闭状态。 | 3警报 |
| 75 | PRN ERR | 打印动作异常 | 3警报 |
| 81 | DAQ ERR | 数据获取错误 | 2中断 |
| 82 | DAQ CPU | 数据获取控制错误 | 2中断 |
| 85 | STIRRER1 | 搅拌器1失去控制。 | 1停止 |
| 86 | STIRRER2 | 搅拌器2失去控制。 | 1停止 |
| 90 | CLOT ASP | 试样（样品）抽取时检测到堵塞。 | 3警报 |
| 91 | CLOT WSH | 试样（样品）探针清洗时检测到堵塞。 | 3警报 |
| 92 | CLOT COM | 堵塞检测失去控制。 | 2中断 |
| 100 | H-CONC. | 高浓度废水罐已满。排空高浓度废水罐。 | 2中断 |
| 106 | CUV.DET | 反应管清洁剂量低。往反应管注入清洁剂。 | 2中断 |

系统关闭	：设备即时停止、不动作。

停止	：设备即时停止。FUNC不能操作。

中断	：脱离发生异常的装置继续测定。不打印错误以后的试料数据。

警报	：警报。需要恰当处置。